- 附件1：2025年脑卒中高危人群筛查和干预配套服务采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该项目的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5、本项目不允许转包、分包、联合体投标（提供承诺函）。

6、本项目特殊资质要求：①响应产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或二类医疗器械备案凭证；②供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产(或经营)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证(已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外)。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价为无效报价；3、供应商提供相同品牌产品的，以其中通过审查且报价最低的一家供应商参加比价；报价相同的，由采购人组织二次报价）。

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数 | - 单价 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 脂类检测条 | - 1.样本要求:适用的样本类型为毛细血管全血和静脉全血，加样量35µL; - 2.检测项:总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL，公式计算); - 3.检测原理:待测样本加到测试卡的加样孔，血细胞在下渗过程中被过滤，血浆扩散到反应层上，待测物与反应层中的酶及化学试剂反应后显色，该颜色强度与待测物浓度成正比。配套仪器在特定波长处检测反应终点的颜色强度，利用该反射系数计算总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL)的浓度，并可由公式计算低密度脂蛋白胆固醇(LDL)的浓度。 - 4.检测范围: - 总胆固醇(TC):2.59~12.93mmol/L - 甘油三脂(TG):0.51~7.34mmol/L - 高密度脂蛋白胆固醇(HDL):0.39~3.10mmol/L - 5.批内精密度:CV<7.5% - 6.批间相对极差:CV≤15% | - 65元/人份 | - 1500人份 | - 合计总金额：97500.00元，该价格含货物、运输、人工、安装等全部含税价格，采购人不再单独支付其他费用。 |
| - 2 | - 血糖测试条 | - 1.用途:主要用于体外定量检测人体新鲜指尖全血、静脉全血、动脉全血中葡萄糖(GLU)的浓度。适用于医护人员临床血糖检测，其测定结果可用于糖尿病患者的血糖水平监测，血液葡萄糖测定可以评估机体糖代谢状态; - 2.测量范围:0.6~33.3mmol/L。 |  |  |  |
| - 3 | - 糖化血红蛋白检测试剂盒 | - 1.用途:用于体外定量测定人血细胞中糖化血红蛋白的含量。2.检验原理:利用抗原抗体反应直接测定总血红蛋白(Hb)中糖化血红蛋白(HbA1c)的百分含量。 - 3.线性范围:2%-14%。 - 4.空白限:不大于 1.2%。 - 5.重复性:变异系数CV应不大于3%。 - 6.批间差:批间相对极差应不大于10%。 - 7.准确度:相对偏差不大于±7%。 |  |  |  |
| - 4 | - 同型半胱氨酸检测试剂盒 | - 1.用途:适用于检测人体血清中同型半胱氨酸的含量: - 2.检测原理:通过测定复合物荧光强度与Hcy标准曲线比较,得出样本中Hcy的含 - 量。 - 3.空白限:不大于 1.5μmol/L - 4.批内精密度(重复性):相对标准偏差≤10% - 5.批间精密度:批间相对极差(R)≤15% - 6.准确度:相对偏差(B)应不超过±10% |  |  |  |
| - 5 | - 脑卒中数据管理系统要求 | - 1.快速建档:实现二代身份证信息进行自动识别并电子建档,并能直接推档案到 - 中国卒中数据中心平台系统; - 2.快速检测:实时接收和呈现，通过快速检测设备，检测血压、血脂、血糖检测数值; - 3.数据管理:可查询患者检测数据，可查询患者历史检测数据，历史数据重新上传等内容。 - 4.系统设置:软件更新及与蓝牙设置的基本功能; - 5.检测结果能符合国家卒中防治工程管理专项数据库系统相关要求。 |  |  |  |

- 三、送货及安装期限：接到采购人通知之日起15个工作日内完成送货。

- 四、配送地点：宜宾市第一人民医院指定地点（南岸街道社区卫生服务中心，地址：宜宾市叙州区南岸街道英才路6号）。

- 五、付款方式：完成验收合格，收到供应商出具的正式发票，通过采购人付款审签流程后15日内支付已送且验收合格货物总金额100%的款项。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。